## Slide 1
冠心病风险预测模型
基于华为手表PPG/ECG信号特征的XGBoost建模报告
2026年9月

## Slide 2
目录
1. 项目概述
2. 数据处理流程
3. 特征工程
4. 数据集统计
5. 模型架构
6. 模型性能对比
7. 特征重要性分析
8. 数据质量分析
9. 附件波形测试
10. 测试集AUC验证
11. 性能下降原因分析
12. 结论与建议

## Slide 3
1. 项目概述
目标：基于华为手表采集的PPG/ECG信号，构建冠心病(CAD)筛查模型
方法：提取10项生理特征 → XGBoost分组交叉验证
数据：153,362名参与者问卷标签，130,253条PPG记录，130,160条ECG记录
评估：GroupKFold (5-fold) AUC，按healthid分组防止数据泄漏

## Slide 4
2. 数据处理流程 (5阶段)
阶段1
读取问卷标签
153,362名参与者；CAD阳性9,947例 (6.5%)
阶段2
索引PPG记录
扫描9,800,000条 → 匹配130,253名标注参与者
阶段3
索引ECG记录
扫描9,750,000条 → 匹配130,160名标注参与者
阶段4
提取信号特征
130,253 PPG → 保留106,973有效样本；ECG配对99,288
阶段5
XGBoost交叉验证
max_depth ∈ {3,4,5,6}，GroupKFold 5-fold CV

## Slide 5
3. 特征工程 - 10项生理特征
特征名 | 中文描述 | 信号来源
resting_hr_bpm | 静息心率 | PPG
sdnn_ms | SDNN (RR间期标准差) | PPG
rmssd_ms | RMSSD (相邻RR间期差值均方根) | PPG
lf_hf_ratio | LF/HF比值 (低频/高频功率比) | PPG
perfusion_index | 灌注指数 | PPG
augmentation_index | 增强指数 | PPG
primary_reflected_peak_delay_ms | 反射峰延迟 | PPG
st_deviation_mv | ST段偏移 | ECG
qtc_ms | QTc间期 | ECG
pulse_transit_time_ms | 脉搏传导时间 | PPG+ECG

## Slide 6
4. 数据集统计
统计项目 | 数值 | 说明
问卷标签总数 | 153,362 | 原始参与者数量
CAD阳性病例 | 9,947 | 确诊冠心病患者
PPG候选参与者 | 130,253 | 有PPG记录的参与者
ECG候选参与者 | 130,160 | 有ECG记录的参与者
缺失PPG附件 | 23,279 | 附件文件缺失
无法读取PPG | 1 | 信号质量不合格
ECG配对成功 | 99,288 | PPG-ECG成功配对
最终特征行数 | 106,973 | 可用于训练的样本数

## Slide 7
5. 模型架构
算法：XGBoost
基础模型：
- 输入：10个PPG信号特征
- 缺失值处理：中位数填充 + 指示列
- 输出：CAD风险概率 (0-1)
PTT增强模型：
- 输入：20个特征（10个原始生理特征 + 10个缺失值指示列）
- 架构：与基础模型相同
训练配置：
- 最大深度：4 (约束模型复杂度)
- 早停轮数：50轮 (防止过拟合)
- 评估指标：AUC

## Slide 8
6. 模型性能对比
指标 | 基础模型 | PTT模型 | 差异
AUC-ROC | 0.7299 | 0.7367 | +0.0068
训练样本 | 106,973 | 106,973 | 0
阳性率 | 5.93% | 5.93% | 0%
最优阈值 | 0.12 | 0.12 | -
阈值优化结果
阈值 | 精确率 | 召回率 | F1分数 | 预测阳性数
0.05 | 0.0966 | 0.7759 | 0.1719 | 50,903
0.10 | 0.1608 | 0.3721 | 0.2245 | 14,672
0.12 | 0.1869 | 0.2959 | 0.2291 | 9,876
0.15 | 0.2385 | 0.1582 | 0.1902 | 4,206
0.20 | 0.3317 | 0.0640 | 0.1074 | 1,224

## Slide 9
7. 特征重要性分析
主要发现：
1. 心率变异性特征（SDNN, RMSSD）对分类最重要
2. 灌注指数提供显著的判别能力
3. 增强指数和反射峰延迟贡献有意义的信号
4. 前5个特征占模型决策的大部分

## Slide 10
8. 数据质量分析
PPG附件缺失率：23,279 / 130,253 = 17.9%
ECG配对率：99,288 / 130,253 = 76.2%（同groupid内成功配对）
PPG可读率：106,973 / (130,253 − 23,279) = 99.99%（几乎全部可解析）
pulse_transit_time_ms特征缺失率较高（需同时有PPG+ECG配对）

## Slide 11
9. 附件波形测试结果 (全量1000个文件)
测试统计 | 数值
总文件数 | 1,000
成功处理 | 953
跳过（无PPG） | 47
成功率 | 95.3%
模型性能 | 基础模型 | PTT模型
预测class 0 | 952 | 952
预测class 1 | 1 | 1
平均P(阳性) | 0.0590 | 0.0628
标准差 | 0.0415 | 0.0443
最小值 | 0.0175 | 0.0205
最大值 | 0.6155 | 0.6980
模型一致性 | 100% | 100%
概率分布（基础模型）
P(阳性)范围 | 文件数 | 占比
[0.00, 0.05) | 537 | 56.3%
[0.05, 0.10) | 244 | 25.6%
[0.10, 0.15) | 150 | 15.7%
[0.15, 0.20) | 21 | 2.2%
[0.20, 0.50) | 0 | 0.0%
[0.50, 1.00) | 1 | 0.1%

## Slide 12
10. 测试集AUC验证（前瞻性数据）
数据匹配统计
匹配项目 | 数量 | 说明
附件文件总数 | 1,000 | zip格式测试文件
成功提取时间戳 | 983 | 从collect_data文件名提取
成功映射外部ID | 937 | 通过标签对应表匹配
成功匹配诊断标签 | 694 | 与前瞻诊断数据关联
最终匹配测试结果 | 683 | 有完整预测和标签
标签分布
类别 | 数量 | 比例
CAD阴性 (0) | 561 | 82.1%
CAD阳性 (1) | 122 | 17.9%
测试集性能指标
模型 | AUC | 准确率 | 召回率 | F1分数
基础模型 | 0.4906 | 82.28% | 0.82% | 0.0163
PTT模型 | 0.4717 | 82.28% | 0.82% | 0.0163

## Slide 13
11. 性能下降原因分析
关键发现
问题 | 证据 | 影响
标签匹配误差 | 150个唯一ID，683个样本 平均每个ID 4.55个样本 | 标签错误导致模型无法学习正确模式
模型无法区分 | CAD阳性P(阳性)=0.0599 CAD阴性P(阳性)=0.0587 | 预测概率无显著差异 (p=0.7447)
诊断状态复杂 | 10+种诊断状态 预测概率差异很小 | 模型无法有效区分不同患者
高置信度预测极少 | 仅1个预测P>0.3 范围[0.0175, 0.6155] | 模型对大多数样本预测不确定
性能下降原因
原因 | 可能性 | 证据
标签匹配误差 | 高 | 时间戳匹配可能不准确 不同人数据可能错误关联
数据分布差异 | 高 | 回顾性vs前瞻性 不同医院/人群
样本量不足 | 中 | 训练集106,973 测试集仅683
模型过拟合 | 中 | AUC下降32.8% 训练集噪声被记忆

## Slide 14
12. 结论与建议
结论：
PPG/ECG信号特征可从华为手表数据中稳定提取
XGBoost模型AUC = 0.737（PTT版），具备一定筛查能力
性能下降原因：
标签匹配误差：时间戳匹配可能不准确
数据分布差异：前瞻性数据与回顾性数据分布不同

## Slide 15
谢谢！